# https://cxem.net/izmer/izmer37.php

# Javítsuk meg az C1-94 oszcilloszkópot

Ez a cikk feltételezi egy gyári áramköri eszköz használatát.

Számos szakértő és különösen a sonka jól ismeri a C1-94 oszcilloszkópot (1. ábra). Az oszcilloszkóp meglehetősen jó műszaki jellemzőivel nagyon kicsi a mérete és súlya, valamint a viszonylag alacsony költségek. Ennek köszönhetően a modell azonnal népszerűvé vált a különféle elektronikus berendezések mobil javításával foglalkozó szakemberek körében, amelyek nem igényelnek nagyon széles frekvenciasávú bemeneti jelet és két csatorna jelenlétét az egyidejű mérésekhez. Jelenleg működik meglehetősen sok ilyen oszcilloszkóp.

E tekintetben ezt a cikket szakembereknek szánják, akiknek meg kell javítaniuk és konfigurálniuk a C1-94 oszcilloszkópot. Az oszcilloszkópnak tipikus blokkdiagramja van ezen osztályú készülékekre (2. ábra). Tartalmaz egy függőleges eltérítő csatornát (CCW), egy vízszintes alakváltozási csatornát (CTO), egy kalibrátort, egy nagynyomású áramforrással és egy alacsony feszültségű áramforrással ellátott elektronnyaláb-jelzőt.

A CVO egy kapcsolható bemeneti elválasztóból, egy előerősítőből, késleltető vonalból és egy terminál erősítőből áll. Úgy tervezték, hogy a jelet 0 ... 10 MHz frekvenciatartományban olyan szintre erősítse, amely szükséges egy adott függőleges eltérési együttható eléréséhez (10 mV / div ... 5 V / div 1-2-5 lépésekben), minimális amplitúdóval frekvencia és fázis-frekvencia torzulások.

A KGO tartalmaz egy szinkronizáló erősítőt, egy szinkronizáló triggert, egy trigger áramkört, egy sweep generátort, egy lock áramkört és egy sweep erősítőt. Úgy tervezték, hogy lineáris sugárhajlást biztosítson egy megadott sávtényezővel 0,1 μs / div és 50 ms / div között, 1-2-5 lépésekben.

A kalibráló jelet generál a készülék kalibrálására az amplitúdó és az idő függvényében.

A katódsugár-jelző egység egy katódsugárcsőből (CRT), egy CRT tápegység áramkörből és egy háttérvilágítási áramkörből áll. Az alacsony feszültségű forrást úgy tervezték, hogy minden funkcionális eszközt +24 V és ± 12 V feszültséggel tápláljon. 
Fontolja meg az oszcilloszkóp működését az áramköri rajz szintjén.

A vizsgált jelet az input1 bemeneti csatlakozón és a B1-1 nyomógombos kapcsolón ("nyitott / zárt bemenet") továbbítják az R3 ... R6, R11, C2, C4 ... C8 elemek bemenetileg kapcsolható osztójához. A bemeneti elválasztó áramkör állandó bemeneti ellenállást biztosít, függetlenül a B1 függőleges érzékenység-kapcsoló helyzetétől („V / DEL”). Az osztókondenzátorok biztosítják az osztó frekvenciakompenzációját a teljes frekvenciasávban.

Az elosztó kimenete alapján a vizsgált jelet a KVO előzetes erősítő bemenetére továbbítják (U1 blokk). A T1-U1 mezőtranzisztoron egy változó bemeneti jel forráskövetőjét szereljük össze. Egyenárammal ez a szakasz biztosítja az üzemmód szimmetriáját az erősítő következő szakaszaiban. Az R1-Y1, Y5-U1 ellenállások elválasztója az erősítő bemeneti impedanciája 1MΩ. A D1-U1 dióda és a D2-U1 Zener dióda bemeneti védelmet nyújt a túlterhelésekkel szemben.

A kétlépcsős előerősítőt a T2-U1 ... T5-U1 tranzisztorokon végezzük, általános negatív visszacsatolással (OOS) az R19-Y1, R20-Y1, R2-Y1, R3-Y1, C2-U1, Rl, C1-n keresztül, amely lehetővé teszi szerezzen meg egy szükséges erősítőt a szükséges sávszélességgel, amely gyakorlatilag nem változik meg azzal, hogy a kaszkád nyereségének lépései kétszer és ötször változnak. Az erősítést úgy változtatjuk meg, hogy az UT2-U1, VT3-U1 tranzisztorok emittereinek ellenállását megváltoztatjuk az R3-y1, R16-yi és Rl ellenállások párhuzamos kapcsolásával az R16-yi ellenállással. Az erősítőt úgy kiegyensúlyozzuk, hogy a TZ-U1 tranzisztor alappotenciálját az R9-yi ellenállással megváltoztatjuk, amelyet a rés alá hozunk. A függőleges nyaláb-eltolást az R2 ellenállással lehet elvégezni a T4-U1, T5-U1 tranzisztorok alappotenciáljának megváltoztatásával az anfázisban. Az R2-yi, C2-Y1, C1 korrekciós lánc az erősítés frekvenciakorrekcióját hajtja végre a B1.1 kapcsoló helyzetétől függően.

A tápfeszültség-áramkörök téves kapcsolatának kiküszöbölése érdekében az előerősítőt egy -12 V-os forrásból származó R42-U1, C10-U1, R25-yi, SZ-U1 szűrőkön és az R30-yi, C7-U1, R27-yi, C4-U1 szűrőkön keresztül táplálják. a forrás +12 V

A jel késleltetéséhez a söpörés kezdetéhez viszonyítva egy L31 késleltetési vonalat vezetünk be, amely az erősítő fokozata terhelése a T7-U1, T8-U1 tranzisztorokon. A késleltetési vonal kimenete a T9-U1, T10-U1, T1-U2, T2-U2 tranzisztorokon összeszerelt sorkapocs tranzisztorok alapkörébe tartozik. A késleltetési vonal beépítése biztosítja annak koordinálását az előzetes és a végső erősítők kaszkádjaival. A nyereség frekvencia korrekcióját az R35-yi, C9-U1 lánc, a terminál erősítő kaszkádjában a C11-U1, R46-yi, C12-U1 lánc végzi. Az eltérés együtthatójának kalibrált értékeinek korrigálása az üzem közben és a CRT megváltoztatásakor az R39-yi ellenállás, amelyet a rés alá hoztak. A sorkapocs-erősítőt a séma szerint a T1-U2, T2-U2 tranzisztorokra szereljük egy közös bázissal, R11-Y2 ... R14-Y2 ellenállási terheléssel, amely lehetővé teszi a függőleges eltérés teljes csatornájának szükséges sávszélességét. A kollektor terhelése alapján a jel a CRT függőleges alakító lemezére lép.

Ábra. 2. Az S1-94 oszcilloszkóp blokkdiagramja

A vizsgált jel a KVO előerősítő áramköréből a T6-U1 tranzisztoron és a B1.2 kapcsolón keresztül az emitter-követő kaszkádján keresztül bejut a KGO szinkronizáló erősítőbe a seprőáramkör szinkron indításához.

A szinkronizáló csatornát (ultrahangos blokk) úgy tervezték, hogy a beolvasó generátort a bemeneti jelgel szinkron módon indítsa el, hogy állókép legyen a CRT képernyőjén. A csatorna egy bemeneti emitter-követőből áll egy T8-UZ tranzisztoron, differenciális erősítő fokozatból a T9-UZ, T12-UZ tranzisztorokhoz és egy szinkronizáló triggerből a T15-UZ, T18-UZ tranzisztorokon, amely egy aszimmetrikus trigger, amely emitter csatolással rendelkezik egy emitter követőjéhez a T13-U2 tranzisztor bemenete.

A D6-UZ dióda a T8-UZ tranzisztor alap áramkörébe tartozik, amely megvédi a szinkronizáló áramkört a túlterhelésektől. Az emitter követőjétől a szinkronizálási jel belép a differenciál amplifikációs szakaszba. A differenciális kaszkádban a szinkronizáló jel polaritását kapcsolják (B1-3), és olyan értékre erősítik meg, amely elegendő a szinkronizálási trigger beindításához. A differenciál-erősítő kimenetétől az emitter-követőn keresztül az órajelet a szinkronizáló trigger bemenetére továbbítják. Az amplitúdóban és az alakban normalizált jelet a T18-UZ tranzisztor kollektorából veszik, amely a T20-UZ tranzisztor leválasztó emitter-követőjén és a C28-UZ megkülönböztető áramkörön keresztül az Y56-U3 vezérli az indítóáramkör működését.

A szinkronizálás stabilitásának növelése érdekében a szinkronizáló erősítőt és a szinkronizálási triggert egy külön 5 V feszültségszabályozó táplálja a T19-UZ tranzisztoron.

A differenciált jelet a kioldó áramkörbe továbbítják, amely a söpörés-generátorral és a blokkoló áramkörrel együtt lineárisan változó fűrészfog-feszültség kialakítását biztosítja készenléti és ön-oszcilláló üzemmódokban.

A triggeráramkör egy aszimmetrikus trigger emitter csatolással a T22-UZ, T23-UZ, T25-UZ tranzisztorokon, egy emitter-követővel a T23-UZ tranzisztor bemeneténél. A kioldó áramkör kezdeti állapota: a T22-UZ tranzisztor nyitva van, a T25-UZ tranzisztor nyitva van. A C32-UZ kondenzátor töltésének potenciálját a T25-UZ tranzisztor kollektorának potenciálja határozza meg, és körülbelül 8 V. A D12-UZ dióda nyitva van. Ha negatív impulzus érkezik a T22-UZ aljára, az indítási áramkör megfordul, és a T25-UZ kollektor negatív esése lezárja a D12-UZ diódát. A trigger áramkört leválasztják a seprőgenerátortól. Megkezdődik az előremenő söpörés kialakulása. A söprésgenerátor készenléti állapotban van (a B1-4 kapcsoló „VÁRÁS” állásban). Amikor a fűrészfog körülbelül 7 V feszültség amplitúdója eléri az indítási áramkört a blokkoló áramkörön keresztül, a T26-UZ, T27-UZ tranzisztorok visszatérnek eredeti állapotukba. Megkezdődik a helyreállítási folyamat, amelynek során a C32-UZ időbeállító kondenzátort a kezdeti potenciálra töltik. A helyreállítás során az reteszelő áramkör megtartja a trigger áramkört a kiindulási állapotában, megakadályozva a szinkronizáló impulzusok áthelyezését egy másik állapotba, azaz késlelteti a söpörés beindítását azon idő alatt, amely a söpörésgenerátor készenléti állapotban való visszaállításához szükséges, és automatikusan beindítja a söpörést önrugó üzemmódban. Ön-oszcilláló üzemmódban a söpörésgenerátor a B1-4 kapcsoló „AUT” helyzetében működik, és az indítási áramkör indítása és bontása a blokkoló áramkörről az üzemmód megváltoztatásával történik.

Az idő-beállító kondenzátor kisugárzási áramkörét egy áram-stabilizátoron keresztül választják söpörésgenerátorként. A sweepgenerátor által generált, lineárisan változó fűrészfog-feszültség amplitúdója körülbelül 7 V. Az időbeállító C32-UZ kondenzátor a helyreállítás során egy T28-UZ tranzisztoron és egy D12-UZ diódán keresztül gyorsan töltődik. A működési löket során a D12-UZ diódát az indítóáramkör vezérlőfeszültsége rögzíti, leválasztva az időmérő kondenzátor áramkört az indítóáramkörtől. A kondenzátor kisülése a T29-UZ tranzisztoron keresztül történik, amelyet az áram stabilizáló áramköre tartalmaz. Az időbeállító kondenzátor kisülési sebességét (és ennek következtében a sweep együttható értékét) a T29-UZ tranzisztor aktuális értéke határozza meg, és megváltozik, amikor az R12 ... R19, R22 ... R24 ellenállás idő ellenállásait az emitter áramkörében a B2-1 és B2 kapcsolókkal kapcsolják be. 2 (“IDŐ / ÜZLET”.). A seprési sebességtartomány 18 rögzített értékkel rendelkezik. A seprési tényező 1000-szeres megváltoztatásával a C32-UZ, C35-UZ időbeállító kondenzátorokat Bl-5 kapcsolóval ("mS / mS") kapcsoljuk át.

A söprési együtthatókat megadott pontossággal az SZZ-UZ kondenzátor állítja be az „mS” tartományban, és az „mS” tartományban - az R58-y3 hangoló ellenállás által, az emitter követő üzemmód megváltoztatásával (T24-UZ tranzisztor), amely a nem mutáns ellenállásokat szolgáltatja. A blokkoló áramkör egy emitter detektor a T27-UZ tranzisztoron, egy közös emitterrel ellátott áramkör szerint csatlakoztatva, és az R68-y3, С34-УЗ elemeknél. A TZO-UZ tranzisztor forrásánál az R71-y3, R72-y3 elválasztó fűrészfog feszültsége a blokkoló áramkör bemenetére kerül. A seprő löket közben a C34-UZ detektor kapacitása szinkronban van feltöltve a sweep feszültséggel. A sweepgenerátor visszanyerése során a T27-UZ tranzisztor zárolva van, és az R68-y3, C34-UZ detektor emitter áramkörének időállandója fenntartja a vezérlőáramkört a kezdeti állapotában. A készenléti szkennelési módot úgy biztosítja, hogy a T26-UZ emitter-követőjét a B1-4 kapcsolóval reteszeli (“WAITING / AUT.”). Ön-oszcilláló módban az emitter követője lineáris módban van. A reteszelő áramkör időállandóját lépésről lépésre megváltoztatja a B2-1 kapcsoló és durván B1-5. A sweepgenerátorról a fűrészfog-feszültség a TZO-UZ tranzisztor forrás-követőjén keresztül a sweep-erősítőhöz vezet. A megismétlőben egy mezőhatású tranzisztor szolgál a fűrészfog-feszültség linearitásának növelésére és a söpörés-erősítő bemeneti áramának befolyásolására. A söprőerősítő olyan értékre erősíti a fűrészfog-feszültséget, amely egy adott súrlási tényezőt szolgáltat. Az erősítő két lépésben, differenciál módon készül, a kaszkódséma szerint a TZZ-UZ, T34-UZ, TZ-U2, T4-U2 tranzisztorokon, áramgenerátorral a T35-UZ tranzisztoron az emitteráramkörben. Az erősítés frekvenciakorrekcióját a C36-UZ kondenzátor hajtja végre. Az időmérések pontosságának növelése érdekében a műszer söpörését egy söprés-meghosszabbítás biztosítja, amelyet a söpörés-erősítő nyereségének megváltoztatásával érhetünk el az Y75-U3, R80-UZ ellenállások párhuzamos csatlakoztatásával az ShZ-csatlakozó 1. és 2. érintkezőjének zárásával ("nyújtás").

1. táblázat: AKTÍV ELEMEK DC MÓDAI

| kijelölés | Feszültség, |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kollektor | Emitter | Bazis |
| U1 erősítő |  |  |  |
| T1 | 8,0-8,3 | 0,6-1 | 0 |
| T2 | - (3,8–5,0) | 1,3-1,8 | 0,6-1,2 |
| TK | - (3,8–5,0) | 1,3-1,8 | 0,6-1,2 |
| T4 | - (1,8–2,5) | - (4,5-5,5) | - (3,8–5,0) |
| T5 | - (1,8–2,5) | - (4,5-5,5) | - (3,8–5,0) |
| T6 | - (11.3-11.5) | - (1.3-1.9) | - (1,8–2,5) |
| T7 | 0,2-1,2 | - (2,6-3,4) | - (1,8–2,5) |
| T8 | 0,2-1,2 | - (2,6-3,4) | - (1,8–2,5) |
| T9 | 6,5-7,8 | 0-0,7 | 0,2-1,2 |
| T1O | 6,5-7,8 | 0-0,7 | 0,2-1,2 |
| U2 erősítő |  |  |  |
| T1 | 60-80 | 8,3-9,0 | 8,8-9,5 |
| T2 | 60-80 | 8,3-9,0 | 8,8-9,5 |
| TK | 100-180 | 11,0-11,8 | 11,8-12,3 |
| T4 | 100-180 | 11,0-11,8 | 11,8-12,3 |
| Ultrahang vizsgálat |  |  |  |
| T1 | - (11-9) | 12 | 13,5-14,5 |
| T2 | - (11-9) | 12 | 13,5-14,5 |
| TK | - (10.5-11.5) | - (10.1–11.1) | - (11.0-10.4) |
| T4 | - (18–23) | - (8,2-10,2) | - (8,5-10,5) |
| T6 | - (14,5-17) | - (8-10,2) | - (8-10,5) |
| T7 | 6-6,5 | 0 | 0-0,2 |
| T8 | 4,5-5,5 | - (0,5–0,8) | 0 |
| T9 | 4,5-5,5 | - (0,7–0,9) | - (0,6–0,8) |
| T1O | - (11.4–11.8) | 0 | - (0,6–0,8) |
| T12 | 0,5-1,5 | - (0,6–0,8) | 0 |
| T13 | 4,5-5,5 | 3,7-4,8 | 4.5-5.6 |
| T14 | - (12,7-13) | -0,3 és 2,0 között | -1 és 1,5 között |
| T15 | 3,0-4,2 | 3,0-4,2 | 3,6-4,8 |
| T16 | - (25-15,0) | -12 | - (12.0–12.3) |
| T17 | - (25-15) | - (12.0–12.3) | - (12,6-13) |
| T18 | 4,5-5,5 | 3,0-4,1 | 2,0-2,6 |
| T19 | 7.5-8.5 | 4,5-5,5 | 5,2-6,1 |
| T2O | -12 | 5,1-6,1 | 4,5-5,5 |
| T22 | 0,4-1 | 0,2 és 0,2 között | 0,5-0,8 |
| T23 | 12 | -0,3 és 0,3 között | 0,4-1 |
| T24 | -12 | - (9.6–11.3) | - (10.5-11.9) |
| T25 | 8,0-8,5 | 0,2 és 0,2 között | 0,2 és 0,2 között |
| T26 | -12 | 0,2 és 0,2 között | 0,3-1,1 |
| T27 | -12 | 0,3-1,1 | -0,2 és 0,4 között |
| T28 | 11,8-12 | 7,5-7,8 | 8,0-8,5 |
| T29 | 6,8-7,3 | - (0,5–0,8) | 0 |
| TZO | 12 | 7,3-8,3 | 6,8-7,3 |
| T32 | 12 | 6,9-8,1 | 7,5-8,8 |
| TSS | 10,6-11,5 | 6,1-7,6 | 6,8-8,3 |
| T34 | 10,6-11,5 | 6,1-7,4 | 6,8-8,1 |
| T35 | - (4,8-7) | - (8,5-8,9) | - (8,0–8,2) |

A felerősített súrlódási feszültséget eltávolítják a TZ-U2, T4-U2 tranzisztorok kollektorokból és táplálják a CRT vízszintesen eltérő lemezeire.

A szinkronizálási szint megváltoztatása az eszköz előlapján megjelenő R8-UZ tranzisztor ("LEVEL") alappotenciáljának megváltoztatásával történik.

A gerenda vízszintes elmozdulását a T32-UZ tranzisztor R20 ellenállásának feszültségének megváltoztatásával hajtják végre, amely szintén megjelenik a készülék előlapján.

Az oszcilloszkóp képes külső szinkronizációs jelet szolgáltatni az SHZ csatlakozó 3. aljzatán („X kimenet”) keresztül a T32-UZ emitter követőhöz. Ezen túlmenően a TZZ-UZ tranzisztor emitterétől a TZZ-UZ tranzisztor emitterétől az ShZ csatlakozó 1. aljzatáig („Kimenet N”) körülbelül 4 V feszültségű kimenetet kell biztosítani.

A nagyfeszültségű átalakítót (U31 blokk) CRT tápellátására tervezték, az összes szükséges feszültséggel. A T1-U31, T2-U31, Tpl transzformátorokra van szerelve, és stabilizált + 12 V és -12 V forrásokból táplálják, ez lehetővé teszi stabil CRT tápfeszültség elérését, amikor a tápfeszültség megváltozik. A CRT -2000 V katód tápfeszültségét a D1-U31, D5-U31, S7-U31, S8-U31 kettősítő áramkörön keresztül távolítják el a transzformátor szekunder tekercséről. A CRT modulátor feszültségét eltávolítják a transzformátor másik szekunder tekercséről a D2-U31, DZ-U31, D4-U31, SZ-U31, S4-U31, S5-U31 szorzóáramkörön keresztül is. A konverter energiaforrásokra gyakorolt ​​hatásának csökkentése érdekében TZ-U31 emitter-követőt használtunk.

A CRT izzás külön Tpl transzformátor tekercselésből táplálkozik. Az első CRT anód tápfeszültségét eltávolítják az Y10-U31 ellenállásról ("FOCUS"). A CRT-fény fényerejét az R18-Y31 ellenállás ("BRIGHTNESS") szabályozza. Mindkét ellenállás megjelenik az oszcilloszkóp előlapján. A második CRT anód tápfeszültségét eltávolítják az Y19-U2 ellenállásról (a rés alá kerülnek).

Az oszcilloszkóp megvilágítási áramköre egy szimmetrikus trigger, amelyet külön 30 V-os forrásból táplálnak a -2000 V-os katód áramforráshoz viszonyítva, és amelyet a T4-U31, T6-U31 tranzisztorok képeznek. A triggert pozitív impulzus váltja ki a triggeráramkör T23-UZ tranzisztorának emitteréből. A T4-U31 háttérvilágítás-indító kezdeti állapota nyitva, a T6-U31-es zárva. A pozitív impulzus különbség a kezdőáramkörtől átviszi a háttérvilágítás bekapcsolóját egy másik állapotba, a negatív visszatér az eredeti állapotba. Ennek eredményeként a T6-U31 kollektoron 17 V amplitúdójú pozitív impulzus alakul ki, amelynek időtartama megegyezik az előrefelé történő söpörés időtartamával. Ezt a pozitív impulzust a CRT modulátorra alkalmazzák, hogy megvilágítsák az előremeneti sávot.

Az oszcilloszkópnak egyszerű amplitúdó- és időkalibrátorja van, amelyet T7-UZ tranzisztoron készítenek, és egy korlátozó üzemmódban egy erősítő áramkör. Az áramkör bemenetekor a hálózati frekvenciájú szinuszos jelet veszünk. A T7-UZ tranzisztor kollektorából a téglalap alakú impulzusokat ugyanolyan frekvenciájú és amplitúdójú 11,4 ... 11,8 V-mal vesszük, amelyeket a CVO bemeneti osztójára táplálunk a B1 kapcsoló 3. helyzetében. Ebben az esetben az oszcilloszkóp érzékenységét 2 V / div-ra állítják, és a kalibrációs impulzusoknak az oszcilloszkóp függőleges skálájának öt osztását kell elfoglalniuk. A sűrítési tényezőt a B2 kapcsoló 2. helyzetében és a B1-5 kapcsoló „mS” helyzetében kell kalibrálni. 
A 100 V és 200 V források feszültsége nem stabilizálódik, és a DSL-UZ, S26-UZ, S27-UZ párhuzamos áramkörön keresztül eltávolítják a Tpl teljesítménytranszformátor másodlagos tekercséből. A +12 V és -12 V források feszültsége stabilizálódik, és egy 24 V stabilizált forrásból származik. A 24 V stabilizátort a T14-UZ, T16-UZ, T17-UZ tranzisztorokra készítik. A stabilizátor bemeneti feszültségét eltávolítják a Tpl transzformátor másodlagos tekercseléséből a DS1-UZ dióda hídján. A stabilizált 24 V feszültséget a rés alá hozott Y37-U3 ellenállással kell beállítani. A +12 V és -12 V források eléréséhez az áramkörbe beépítik a T10-UZ emitter ismétlőt, amelynek alapját egy R24-y3 ellenállás táplálja, amely a forrást +12 V-ra állítja.

Az oszcilloszkóp javításának és az azt követő hangolásának végrehajtása során először ellenőrizni kell az aktív elemek üzemmódjait egyenárammal, hogy azok megfeleljenek-e a táblázatban megadott értékeknek. 1. Abban az esetben, ha a vizsgált paraméter nem felel meg a megengedett határértékeknek, ellenőrizni kell a megfelelő aktív elem működőképességét, és ha ez szervizelhető, az ebben a kaszkádban található "hevederes" elemeket. Ha az aktív elemet egy hasonlóra cseréli, szükség lehet a kaszkád működési módjának beállítására (ha van megfelelő hangoló elem), de a legtöbb esetben ezt nem szabad megtenni, mert a kaszkádokra negatív visszacsatolás vonatkozik, ezért az aktív elemek paramétereinek szórása nem befolyásolja az eszköz normál működését.

A katódsugár működésével kapcsolatos működési zavarok (gyenge fókuszálás, elégtelen fényszóró stb.) Esetén ellenőrizni kell a CRT terminálok feszültségének és a 2. táblázatban megadott értékeknek való megfelelését. 2. Ha a mért értékek nem felelnek meg a táblázatos értékeknek, ellenőrizni kell az ezen feszültségek előállításáért felelős csomópontok működőképességét (nagyfeszültségű forrás, CVO és CTO kimeneti csatornái stb.). Ha a CRT-hez továbbított feszültség a megengedett határokon belül esik, akkor a probléma maga a csőben van, és ki kell cserélni.

2. táblázat: DC CRT MÓDOK

| PIN-kód | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A feszültség értéke, V | 5,7-6,9 | - (1900-2100) | - (1940-2140) | - | - (1550-1950) | - | 80-60 | 80-60 | 0-10 | 100-180 | 100-180 | 0-10 | 0-100 | 5,7-6,9 |

Megjegyzések: 
1. A táblázatban szereplő üzemmódok ellenőrzése. A 2. ábra (az 1. és a 14. érintkező kivételével) a készülék testéhez viszonyítva készül. 
2. A CRT 1. és 14. érintkezőjén az üzemmódok ellenőrzését a katódpotenciál (-2000 V) függvényében kell elvégezni. 
3. Az üzemmódok eltérhetnek a táblázatban megadottaktól. 1. és 2. ± 20% -kal.

Demo65 2016.02.23. 00:31 #

A C1-94 szinkronizáció helyreállítását az C3 kondenzátor cseréjével kezeljük az U3 mondatban, ahol 56p áll, helyébe 470p lép, a szinkronizálás egy árokban áll. Ezenkívül az összes piros kerámia cseréje után, az importáláshoz. Az elektrolitok szinte mindent felváltottak az importtal. Sok szerencsét a javításhoz!

válasz

0

dmitriy 2016.02.23. 14:37 #

Meg tudod mondani, hogyan lehet növelni / csökkenteni az oszcillogram diagramját, amikor a fényerőt növelik / csökkentik?

válasz

0

Tony 2016.05.16. 18:56 #

Ezt a jelenséget tapasztaltam a televíziózás ideje alatt. A televízió nagyítóvá vált. 
A nagyfeszültségű egyenirányító nagy ellenállása. A terhelési áram növekedésével 
feszültség esik, és van elektronikus optika. 
Ha egy tipp segít, nagyon örülök.

válasz

0

győztes 2016.08.08. 19:15 #

Részletesebben elmagyarázhatja a növekedés okát, ilyen zavarom van ... idővel magasra esik ...

válasz

0

Salim 2016.09.20. 21:52 #

Az anódnál a feszültség csökkenésével könnyebbé válik a gerendák eltérítése (úgy tűnik, hogy gyengébben vonzza a képernyőt), ebből következően a kép láthatóan növekszik.

válasz

0

ilia221165 2017.01.01. 22:37 #

Ha a vízszintes letapogatás oldalra tolódik, vagy a sugár teljesen eltűnik - megpróbálhatja meghúzni a tranzisztorokat a képcső táblán.

válasz

0

Alex 2017.04.13. 15:49 #

Köszönöm a cikket! 
Nem volt szinkron - a T20-KT361G a hibás - a BE megszakadt áramköre . A C28 cseréje a Demo65 - Super! Egy öreg szolgálni fog! 
Köszönöm

válasz

0

Andrew 2017.12.14. 16:38 #

Ugyanezek a tünetek .. nem volt szinkron - a T15 a hibás. Kicserélt egy pár T15, T16-t két SS9014-re. szerzett

válasz

0

Artem 2018.12.02. 02:00 #

Az összes tranzisztor helyett fémben lévő 3102 3107-et használnak, általában minden jó. De a szinkronizálás bizonyos pontjain nem 1 singal, hanem 2 vagy akár 3 jelenik meg, az időszak 1/3-os eltolásával. 
Van információ arról, hogyan állítsuk be az oszcilloszkópot alacsonyabb fokozaton, úgy mondjuk? 
Vagy talán valaki felismerte a jel ilyen "ismétlését"?

válasz

0

Aleksej Valentinovics Borisov 2018.09.25. 10:49 #

Ha a jel megduplázódik, ez azt jelenti, hogy a visszatérő fény után kicsi késleltetés van, a fűrészkondenzátornak nincs ideje feltölteni. Kipróbálhatja a C34 és C31 párhuzamos hozzáadását is, ezek a tartománytól függően felelősek a szünetért.

válasz

0

Alexey 2018.11.27. 06:19 #

Kérem, mondja meg, amikor a ventilátort a számítógéptől a +12 V (C25) ponthoz 15 másodpercre csatlakoztattam, akkor működött, majd csökkenteni kezdett a sebességig, amíg meg nem állt. 
Ezután a letapogató vonal eltűnt, de a pont megmaradt. Hogyan javíthatjuk a helyzetet?

válasz

0

Andrzej sochon 2018.10.10. 11:19 #

Oszcilloszkópomban (gyártás dátuma: 1985.12.0) az Y tengely beállítása nem működik jól: a vízszintes vonal a képernyő alján van, amikor az Y tengelyt beállítom, a vonal lefelé mozog és eltűnik. Cseréltem több elektrolitot, megtisztítottam a kapcsoló érintkezőit (a WD-40 segítségével), de ez nem segített. 
Találtam egy filmet, amely a problémámat ábrázolja, itt található a link: https://www.youtube.com/watch?v=JYGN1JkBDEU

válasz

0

Andrzej sochon 2018.12.11. 13:08 #

542/5000 
Hooray !!! Elkezdtem mérni a feszültséget. Az Y2 fedélzeten a kollektor feszültsége T2 = feszültség az Y2-8 ponton, azaz nem áram áramlik át a T2-en, emellett a hűtő hideg volt (és a T1 hűtő is forró volt). Megszakított utat találtam az Y3-ban a T10 kollektor közelében, a kollektor forrasztási pontja közelében. Az oszcilloszkóp olyan, mint új - nagyon boldog vagyok, mert noha ritkán használom, szentimentális jelentése van számomra - 1985 nyarán vásároltam Moszkvában, valószínűleg 125 rubelért, és egy kéthetes küldöttség szinte teljes étrendjén átment. 
Üdvözlettel 
Andrew

válasz

0

Andrzej sochon 2018.12.11. 15:01 #

Sajnáljuk, hiba: Y3 helyett Y1 kell lennie

válasz